Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

| Obchodní název nabízeného plnění: | [doplňte] |  |
| --- | --- | --- |
| Specifikace: | Splňuje: | Dodavatel nabízí: |
| Videokolonoskop |  |  |
| - pro provedení diagnostiky pro kolonoskopii tlustého střeva u pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí | ANO / NE | [doplňte] |
| - přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy | ANO / NE | [doplňte] |
| - technologie pro 3D vizualizování polohy endoskopu během vyšetření | ANO / NE | [doplňte] |
| Optický systém: |  |  |
| - zorné pole – v normálním módu minimálně 170°, v přiblíženém módu minimálně 160° | ANO / NE | [doplňte] |
| - směr pohledu - přímý | ANO / NE | [doplňte] |
| - hloubka ostrosti: v normálním módu minimálně od 5 do 100 mm, v přiblíženém módu minimálně od 2 do 6 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| - zevní průměr distálního konce maximálně: 12 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| - zevní průměr tubusu maximálně: 12 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| - pracovní délka minimálně: 1680 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| Pracovní kanál: |  |  |
| - pracovní kanál s vnitřním průměrem minimálně 3,2 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| Ohyby minimálně: |  |  |
| - nahoru 180° | ANO / NE | [doplňte] |
| - dolů 180° | ANO / NE | [doplňte] |
| - doprava 160° | ANO / NE | [doplňte] |
| - doleva 160° | ANO / NE | [doplňte] |
| Další požadavky: |  |  |
| - celková dálka minimálně 2005 mm | ANO / NE | [doplňte] |
| - kompatibilita se systémem EVIS X1 CV-1500 a EVIS EXERA III CV 190 – videokolonoskop musí být napojitelný na tento systém, který je na pracovišti, aby mohlo být provedeno vyšetřování | ANO / NE | [doplňte] |

V [doplňte] dne: [doplňte]

………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]