Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	Videokolonoskop
	
	

	· pro provedení diagnostiky pro kolonoskopii tlustého střeva u pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· technologie pro 3D vizualizování polohy endoskopu během vyšetření
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Optický systém:
	
	

	· zorné pole – v normálním módu minimálně 170°, v přiblíženém módu minimálně 160°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· směr pohledu - přímý
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· hloubka ostrosti: v normálním módu minimálně od 5 do 100 mm, v přiblíženém módu minimálně od 2 do 6 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Zaváděcí tubus:
	
	

	· zevní průměr distálního konce maximálně: 12 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zevní průměr tubusu maximálně: 12 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· pracovní délka minimálně: 1680 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Pracovní kanál:
	
	

	· pracovní kanál s vnitřním průměrem minimálně 3,2 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Ohyby minimálně:
	
	

	· nahoru 180° 
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· dolů 180°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· doprava 160°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· doleva 160°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Další požadavky:
	
	

	· celková dálka minimálně 2005 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kompatibilita se systémem EVIS X1 CV-1500 a EVIS EXERA III CV 190 – videokolonoskop musí být napojitelný na tento systém, který je na pracovišti, aby mohlo být provedeno vyšetřování
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· součástí dodávky je i následující příslušenství: automatická elektrická zkoušečka těsnosti endoskopů včetně tlakové hadice
	ANO / NE 
	[doplňte]


	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	Videogastroskop
	
	

	· pro provedení diagnostiky v horní části GIT
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· obraz s odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· přídavný oplachový kanál
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Optický systém:
	
	

	· zorné pole minimálně 140°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· směr pohledu – přímý
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· hloubka pole – v normálním módu minimálně od 5 do 100 mm, v přiblíženém módu minimálně od 2 do 6 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Zaváděcí tubus:
	
	

	· zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Pracovní kanál:
	
	

	· vnitřní průměr minimálně 2,8 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Ohyby minimálně:
	
	

	· nahoru 210°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· dolů 90°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· doleva 100°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· doprava 100°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Další požadavky:
	
	

	· celková délka minimálně 1350 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kompatibilita se systémem EVIS X1 CV-1500 a EVIS EXERA III CV 190 – videogastroskop musí být napojitelný na tento systém, který je na pracovišti, aby mohlo být provedeno vyšetřování
	ANO / NE 
	[doplňte]


V [doplňte] dne: [doplňte]
………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]
