Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění
	Obchodní název nabízeného plnění:
	[doplňte]

	Specifikace:
	Splňuje:
	Dodavatel nabízí:

	
	
	

	Pojízdný RTG přístroj
	
	

	Základní parametry
	
	

	· účel použití: především pro pacienty na lůžku s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· pojízdný plně digitální skiagrafický RTG přístroj
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· motorický pojezd
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· snímání na bezdrátový detektor
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· na přístroji ovládání, nastavování parametrů snímkování na RTG přístroji a archivace snímků 
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· anatomické programy
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· ovládání expozice pomocí ručního spínače a dálkového ovládání s dosahem min. 10 m
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· virtuální mřížka nebo SW k potlačení sekundárního záření pro snížení radiační dávky za účelem kompenzace artefaktů sekundárního záření bez nutnosti použití sekundární mřížky
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· hmotnost celého přístroje max. 560 kg
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozměry v pohotovostním režimu: šířka: max. 60 cm, délka: max 140 cm, výška: max 140 cm, z prostorových důvodů a pohybu mezi lůžky
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· nabití baterie do max. 9 hodin ze stavu úplného vybití do stavu plného nabití
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· baterie umožňující zahájit nabíjení při jakémkoliv stavu vybití baterie bez vlivu na životnost baterie
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· možnost snímkování s přístrojem při napájení z baterií a také při současném připojení do sítě 230 V
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· min. 2 ks baterie pro digitální detektor součástí dodávky
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· externí dokovací stanice nebo nabíječka pro detektor nebo jeho baterii
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· uložení detektoru v integrované kapse v těle přístroje. Kapsa musí umožňovat dobíjení detektoru bez nutnosti vyndávání baterií prostřednictvím napájecí sběrnice detektoru. Napájení musí začít ihned po zasunutí nebo zapojení detektoru
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· kompatibilita se systémem používaným pro výpočet dávek pacientů metodologií PCXMC nebo IMPACT a pro stanovení Místních diagnostických referenčních úrovní v souladu s požadavky Národních radiologických standardů
	ANO / NE 
	[doplňte]

	
	
	

	
	
	

	Výškově nastavitelné rameno do pozice snímkování s kolimátorem a rentgenkou
	
	

	· plně vyvážené v každé poloze
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozsah otáčení nastavitelného ramene v rozsahu min. 270°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou v rozsahu min. 86 cm až 120 cm; 
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· výška ohniska nad zemí v rozsahu min. 75 cm až 200 cm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Generátor rentgenového záření
	
	

	· VF výkon min. až 30 kW
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozsah nastavitelného napětí: od min. 40 kV až min. 125 kV
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozsah nastavitelného proudu: min. 0,32 mAs až 320 mAs
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Rentgenka a kolimátor
	
	

	· ohniska: 0,7 / 1,3 mm nebo 0,6 / 1,2 mm nebo 0,6 / 1,5 mm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· tepelná kapacita rentgenky: min. 140 kHU
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· možnost ručního nastavení kolimátoru
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozsah rotace rentgenky: min. ±135°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· axiální rozsah rotace rentgenky: dopředu min. 90°, dozadu min. 20°
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Ovládací panel a postprocesing
	
	

	· dotyková obrazovka, min. 19” integrovaná přímo do přístroje
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozlišní LCD panelu: min. 1280 x 1024 pixelů
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· úpravy snímku v RTG přístroji, minimálně: zvětšení, zmenšení, redukce šumu, rotace 90°, převrácení, jas, kontrast, clony, výřezy, popisky, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, vyrovnání jasové škály včetně hraničních oblastí, doostření, změna anatomického pohledu, uložení předvoleb do paměti přístroje
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Bezdrátový detektor
	
	

	· digitální zpracování obrazu
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· velikost zobrazovacího pole: 42–45 cm x 34–45 cm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rozlišení: min. 2 836 x 2 304 pixelů
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· velikost pixelu: max. 150 µm
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· hmotnost s akumulátorem: max. 3,8 kg
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· odolnost: min. IPX4
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zatížitelnost min. 150 kg
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· rychlost zobrazení snímku v náhledu: max. 4 s
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· dostupnost celého snímku v plném rozlišení: do 10 s
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· dobíjení v detektorové zásuvce RTG přístroje
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zobrazení celého snímku v RTG přístroji
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· zpevňující rámeček pro detektor s madlem
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· expoziční automatika zabudovaná v detektoru, nebo dodávka dvou kusů detektorů bez expoziční automatiky zabudované přímo v detektoru, přičemž detektory bez expoziční automatiky musí být vyrobeny přímo výrobcem pojízdného RTG přístroje, nemohou být náhrady či varianty jiného výrobce
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Měření dopadové dávky, archiv a snímky
	
	

	· záznam a archivace parametrů – napětí (kV)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· záznam a archivace elektrického množství – doba skenu a proud rentgenky (mAs)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· automatické ukládání s uchováním expozičních dat vč. dávky v DICOM formátu u každého jednotlivého snímku, zobrazení u snímku
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· strukturovaný report o dávce
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· statistika úspěšných a opakovaných expozic
	ANO / NE 
	[doplňte]

	Výstupní rozhraní
	
	

	· výstup obrazu ve formátu DICOM 3,0 (min. Worklist, Storage)
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· výstup do sítě PACS
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· připojení k bezdrátové síti uživatele
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· záznam na flash disk
	ANO / NE 
	[doplňte]

	· import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů
	ANO / NE 
	[doplňte]


V [doplňte] dne: [doplňte]
………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

[jméno osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele]
